Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Zarejestrowana  nazwa (firma) Wykonawcy :

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

REGON .................................... NIP ..................................... nr rejestru np. KRS ......................................

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: .........................................................................................................................................................

Adres e-mail: ...................................................................................................................................

tel.: .....................................................................

Czy Wykonawca jest(właściwe zaznaczyć):

□ mikroprzedsiębiorstwem	□ małym  przedsiębiorstwem	□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza	□ inny

- Przedmiot oferty:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Aparat USG wszechstronny w tym doppler  z funkcjami kardio i naczyniowymi  oraz  z funkcją do badania jamy brzusznej – 1 szt.

- Cena oferty

Oświadczam/-y, że przedmiot zamówienia zobowiązuję/-emy się wykonać w zakresie ustalonym w Zapytaniu ofertowym, w sposób wskazany w umowie – za wskazaną poniżej kwotę:

| POZ. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | JM | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTK. NETTO | WARTOŚĆ NETTO [4 x 5] | WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |

wartość brutto wynosi ................................ zł

(słownie: ......................................................................................................... zł)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | PODAĆ |  | bez punktacji |
| 2. | Producent | PODAĆ |  | bez punktacji |
| 3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  | bez punktacji |
| 4. | Nazwa | PODAĆ |  | bez punktacji |
| 5. | Rok produkcji 2025/2026 – fabrycznie nowy | TAK |  | bez punktacji |
| 6. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 7. | Aparat USG oparty o 14-bitowy przetwornik cyfrowy ADC. | TAK |  | bez punktacji |
| 8. | Liczba fizycznych kanałów nadawczo-odbiorczych TX/RX min. 192 | TAK |  | bez punktacji |
| 9. | Liczba cyfrowych kanałów przetwarzania obrazu min. 50 mln | TAK |  | bez punktacji |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy 1-24 MHz . | TAK |  | bez punktacji |
| 11. | Prędkość w Dopplerze kolorowym min. 3,5 m/s. | TAK |  | bez punktacji |
| 12. | Prędkość w Dopplerze PW min. 7m/s. | TAK |  | bez punktacji |
| 13. | Prędkość w Dopplerze CW 30 m/s. | TAK |  | bez punktacji |
| 14. | Prędkość odświeżania obrazu 2D min. 3000 Hz | TAK |  | bez punktacji |
| 15. | Prędkość odświeżania obrazu w CF min. 650 Hz. | TAK |  | bez punktacji |
| 16. | Monitor Led/oLED min. 23" | TAK |  | bez punktacji |
| 17. | Panel dotykowy min 12". | TAK |  | bez punktacji |
| 18. | Głowice: - Liniowa Single Crystal min. 256 elementów 2-17 MHz +/- 1MHz szerokość pola obrazowania min. 50mm; - Convex min. Single Crystal min. 192 elementy 1-8 MHz +/-1 MHz pole widzenia min. 90°. | TAK |  | bez punktacji |
| 19. | Głębokość obrazowania min. 40cm. | TAK |  | bez punktacji |
| 20. | Funkcje dodatkowe tj. obrazowanie krzyżowe, SRI, obrazowanie harmoniczne oraz harmoniczne z odwróceniem impulsu, mikrowaskularyzacja, SWE mapowane kolorem, ATI, CEUS, wzmacnianie igły biopsyjnej, auto IMT oraz IVC, 3D Doppler, DICOM (print, send, worklist, storage). | TAK |  | bez punktacji |
| 21. | Archiwizacja danych w formacie z możliwością eksportu w BMP, JPEG, AVI, zapis na nośnikach zewnętrznych wraz z funkcją nagrywania czasu rzeczywistego. Dysk SSD min. 1 TB lub rozwiązanie obejmujące dysk SSD min. 256 GB przeznaczony na system oraz dodatkowy dysk o pojemności min. 2 TB w technologii hybrydowej, przeznaczony na dane pacjentów. Ilość klatek pamięci CINE min. 70 000 obrazów. | TAK |  | bez punktacji |
| 22. | Porty USB 3.0 min. 2 sztuki w ergonomicznym miejscu na pulpicie lub monitorze, videoprinter cyfrowy, półka dedykowana, podgrzewacz na żel. | TAK |  | bez punktacji |
| 23. | Gwarancja min. 36 miesięcy. | TAK, PODAĆ |  | parametr punktowany |

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 45 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy wynosi: ………………… .

Oświadczamy, że:

- Posiadamy / nie posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy / nie posiadamy niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie.

- Dysponujemy / nie dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym realizację zamówienia.

Podpis Oferenta

W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy podać nazwę każdego z tych Wykonawców.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* niepotrzebne skreślić